**Informátor Oddělení klinické biochemie FNOL**

**č. 6/ 2023**

**Změna stanovení CGA**

Od 20.11.2023 dochází ke změně ve stanovení Chromograninu A.

Výrobce uvedl na trh soupravu nové generace, která nahrazuje soupravu stávající. Protilátka, použitá ke stanovení zůstává identická, korelace mezi stávající a novou metodou je dle výrobce akceptovatelná. Porovnáním obou metod jsme zjistili, že výsledky v rozmezí 30-150 µg/l vychází novou soupravou mírně nižší (cca 30%) a u vyšších hodnot je posun naopak k vyšším hodnotám (cca 10%). V NIS Medea budou výsledky uvedeny v jiném řádku než nyní.

**Nový cut-off pro Chromogranin A: 101 ug/l** (dříve 94 ug/l)

Měřící rozsah: 30,6 - 1000 µg/l (po naředění se rozsah zvýší na 10000 µg/l)

**Režim vyšetření**: RUTINA, dostupnost do 6 týdnů

**Odběrové, preanalytické a transportní pokyny:** beze změny.

Srážlivá krev, materiál je nutno transportovat do laboratoře při teplotě 18-25 °C do 2 hodin od odběru. Vzorky lze zasílat potrubní poštou.

**Žádanka:** elektronická

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost interpretaci výsledků a případě jakýchkoli nejasností se obraťte na lékaře OKB.

*Bližší informace v Katalogu laboratorních vyšetření FNOL.*

Vypracoval: Schválila:

Mgr. Pavla Hynková RNDr. Jitka Prošková